Postępowanie nr 37/DU/Z/14

logo lewe ciemne

**Załącznik nr 1 do SIWZ**

# Opis techniczny oraz ogólne wymagania do postępowania na dostawę laserowego mikroskopu skanującego

Zestaw powinien składać się z następujących elementów:

* Laserowy mikroskop skanujący
* Komputer sterujący mikroskopem
* Oprogramowanie sterujące mikroskopem skanującym oraz stolikiem
* Oprogramowanie pomiarowe
* Okablowanie oraz osprzęt umożliwiającego podłączenie całego zestawu

Dokładniejsze parametry dla poszczególnych elementów

1. Laserowy mikroskop skanujący :

* laser o długości fali krótszej niż 410µm (mikrometra)
* laser klasy 2 (IEC 60825-1 lub IEC/EN 60825-1)
* zmotoryzowany rewolwer na conajmniej cztery obiektywy
* wymagane obiektywy w zestawie (10x, 20x, 50x, ≥100x)
  + wymagane właściwości poszczególnych obiektywów (apertura numeryczna (NA), odległość pracy (WD)):
    - 10x: NA nie gorsza niż 0.3, WD nie mniejsze niż 11mm
    - 20x: NA nie gorsza niż 0.6, WD nie mniejsze niż 1mm
    - 50x: NA nie gorsza niż 0.95, WD nie mniejsze niż 0.35mm
    - ≥100x: NA nie gorsza niż 0.3, WD nie mniejsze niż 0.2mm
* maksymalne osiągane powiększenia całkowite nie mniejsze niż 15000x
* maksymalny zoom optyczny nie mniejszy niż 7x
* możliwość pomiarów elementów o wysokości 100mm lub większej
* pomiary na płaszczyźnie:
  + powtarzalność nie gorsza niż 0.03µm
  + rozdzielczość liniowa równa lub nie gorsza niż 1nm
* pomiary w osi z (wysokość):
  + zakres pomiarowy nie mniejszy niż 5mm
  + rozdzielczość równa lub nie gorsza niż 1nm
  + powtarzalność równa lub nie gorsza niż 12nm
* detektor dla obrazów monochromatycznych: fotopowielacz conajmniej 14-to bitowy
* źródło światła białego: halogen lub dioda LED
* zasilanie dostosowane do polskiej sieci elektrycznej
* stolik zmotoryzowany z zakresem nie miejszym niż 100x100mm

1. Komputer:
   * Komputer dedykowany do laserowego mikroskopu skanującego wraz z monitorem LCD
2. Oprogramowanie sterujące:

* Oprogramowanie dedykowane do laserowego mikroskopu skanującego przez producenta, które umożliwia:
  + Sterowanie mikroskopem w osiach x, y, z przez program,
  + Funkcja makromapy/zdjęcia nawigacyjnego – po zmianie obiektywu z małego powiększenia na większe wykorzystywane jest realne zdjęcie z małego powiększenia do nawigacji przy dużym powiększeniu,
  + Sterowanie całym zestawem w pełnym zakresie,
  + Zautomatyzowane składanie zdjęć w osiach x, y, z jednocześnie
* Do zestawu dołączone płyty CD lub DVD wraz z kopią oprogramowania

1. Oprogramowanie pomiarowe:

* Oprogramowanie powinno umożliwiać pomiar w 2D oraz 3D takich parametrów jak:
  + Wysokość,
  + Szerokośc,
  + Długość,
  + Głębokośc,
  + Objętość,
  + Kąt,
  + Promień,
  + Chropowatość wg. norm ISO
* Do zestawu dołączone płyty CD lub DVD wraz z kopią oprogramowania