Załącznik nr 1

Opis techniczny oraz ogólne wymagania do przetargu na skaner 3D

Zestaw powinien składać się z następujących elementów:

- głowicy skanującej

- statywu

- dwóch stołów obrotowych

- stołu laboratoryjnego

- czterech pól widzenia

- oprogramowania do skanowania

- oprogramowania do sterowania głowicą pomiarową i składania skanów

- oprogramowania pomiarowego

- okablowania umożliwiającego podłączenie całego zestawu

Dokładniejsze parametry dla poszczególnych elementów

- Skaner 3D światła strukturalnego do zastosowań technicznych:

- skaner bezkontaktowy
- rozdzielczość matrycy kamery: 8Mpix lub więcej
- rodzaj matrycy: monochromatyczna CCD
- barwa światła emitowanego przez projektor: niebieska

- możliwość skanowania bez zaciemniania pomieszczenia
- źródło światła: diody LED

- pyłoszczelna obudowa
- kontrola za pośrednictwem magistrali CAN

- połączenie skanera z komputerem za pomocą interfejsu Ethernet
- minimalny czas pomiaru nie większy niż 2s
- wymiana pól widzenia bez konieczności demontażu lub wymiany obudowy

- mocowanie obiektywów każdego z pól widzenia za pomocą standardwych połączeń (gwint lub innego rodzaju szybki rodzaj mocowania)

- wymiana pól widzenia nie powoduje zmiany odległości bazowej między projektorem, a kamerą

- poprawnie wykonana kalibracja pola widzenia, po jego wymianie przez użytkownika, musi gwarantować dokładność pomiaru nie gorszą niż wymagane

- dla każdego pola widzenia wymagana jest możliwość przeprowadzenia weryfikacji kalibracji, pozwalającej w krótkim czasie potwierdzić czy dokładność pomiaru nie jest gorsza niż wymagana

- niezmienna odległość robocza między badanym obiektem, a głowicą pomiarową skanera bez względu na zastosowane pole widzenia

- pozycjonowanie głowicy względem obiektu z wykorzystaniem łatworozpoznawalnych znaczników

- maksymalna masa głowicy pomiarowej: 6kg

- dokładność pomiaru nie mniejsza niż: 8μm (przy najmniejszym – najdokładniejszym polu widzenia)

- rozdzielczość punktowa nie gorsza niż: 25μm
- do każdego pola widzenia wymagany jest dokument potwierdzający kalibrację umożliwiający dokładności zgodnie z normą VDI 2634/2
- dla każdego pola widzenia wymagana jest możliwość przeprowadzenia kalibracji w miejscu pracy przez użytkownika, z wykorzystaniem wzorców kalibracyjnych w postaci płyt z punktami referencyjnymi, o współrzędnych zmierzonych z dokładnością 0,0001mm przez niezależne laboratorium akredytacyjne
- dla każdego pola widzenia wymagana jest możliwość przeprowadzenia weryfikacji kalibracji wraz z informacją o maksymalnym błędzie pomiarowym

- zapewnienie corocznych fabrycznych kalibracji w cenie zestawu w okresie gwarancji oraz zapewnienie sprzętu zastępczego w okresie nieobecności urządzenia na czas kalibracji (o conajmniej takich samych parametrach technicznych)

- Akcesoria dodatkowe:

- Cztery różne pola widzenia w zestawie umożliwiające pomiary obiektów o zróżnicowanej objętości:

Najmniejsze pole:

- rozdzielczość punktowa nie gorsza niż: 25μm

- dokładność pomiaru nie mniejsza niż: 8μm

Największe pole:

- rozdzielczość punktowa nie gorsza niż: 175μm

- dokładność pomiaru nie gorsza niż: 42μm

- statyw laboratoryjny o wysokości min. 2m pozwalający na precyzyjne pozycjonowanie głowicy pomiarowej, wysięgnik poprzeczny o zasięgu ok. 1m, głowica uchylno-obrotowa

-  Dwa stoliki obrotowe:

Pierwszy o parametrach:

● ilość stopni swobody: 2

● średnica płyty mocującej: min. 450mm
● maksymalna nośność: min. 20kg
● rozdzielczość pozycjonowania większa bądź równa 0,05o

Drugi o parametrach:

● średnica płyty mocującej: min. 750mm
● maksymalna nośność: min. 140kg
● rozdzielczość pozycjonowania większa bądź równa 0,05o

- Stół laboratoryjny o nośności min. 200kg i wymiarach, które umozliwią korzystanie z dwóch stolików obrotowcyh (naprzemiennie) bez konieczności ich demontażu

- Oprogramowanie:

- wszystkie oprogramowania powinny dawać możliwość instalacji ich na dowolnej stacji roboczej dostarczonej przez nabywcę i powinny współpracować z Win 7

- oprogramowanie do sterowania głowicą pomiarową i składania skanów posiadające możliwości:

● aplikacja w technologii 64 bitowej
● dostępne różne strategie dopasowania: free matching, punkty referencyjne, punkty forogrametryczne, dopasowanie grupowe, autodopasowanie ze stolikiem obrotowym

● automatyczne tworzenie siatki trójkątów w oparciu o określanie maksymalnej długości krawędzi trójkąta

● funkcje decymalizacji siatki trójkątów w oparciu o parametr maksymalnej dopuszczalnej odchyłki od chmury punktów

● funkcje umożliwiające redukcję szumów oraz uzupełnianie braków w skanach
● możliwości eksportu chmury punktów lub siatki trójkątów do formatów: IGS, STL, TXT, PLY

● możliwość importu: IGES, STEP, STL, Catia V4/V5, Pro/E, NX (UG), SolidWorks

- oprogramowanie pomiarowe

● możliwość porównania danych ze skanowania z modelem referencyjnym (np. CAD)
● funkcje dopasowania: best fit, RPS, 3-2-1
● możliwość wyświetlenia kolorowej mapy odchyłek badanego elementu wraz z liczbową odchyłką w każdej z osi oraz wartości wypadkowej
● możliwość sprawdzenia w dowolnym punkcie wartości liczbowej odchyłki w każdej z osi oraz wartości wypadkowej
● możliwość pomiarów odległości i kąta 
● możliwości badania tolerancji kształtu i położenia takich jak: współosiowość, cylindryczność, współśrodkowość, płaskość, równoległość, prostopadłość, kątowość

● możliwość tworzenia i wymiarowania przekrojów

● prezentacja wyników pomiarowych w formie raportów konfigurowalnych przez użytkownika (możliwość przedstawiania kilku dowolnych przekrojów w jednym raporcie wraz z wynikami liczbowymi odchyłek)
● możliwość zmiany widoku elementu w zakresie kąta i zbliżenia z poziomu tworzenia raportów
● możliwość automatyzacji procesu pomiarowego z wykorzystaniem makr opartych o środowisko Visual Basic

● możliwość importu modeli z: IGES, STEP, Catia V4/V5, Pro/E, NX (UG), SolidWorks
● import chmury punktów i wielokątów: TXT, STL, PLY

● eksport danych do formatów statystycznych:  qs-STAT, CSV

● oprogramowanie musi umożliwiać wykonywanie pomiarów fotogrametrycznych punktów referencyjnych w oparciu o zdjęcia wykonane aparatem fotograficznym, a także wykorzystanie tych współrzędnych przy składaniu skanów

- Conajmniej 4-dniowe zaawansowane szkolenie dla nie mniej niż 8 operatorów z obsługi skanera i oprogramowania

- Termin realizacji na dostarczenie nowego sprzętu do 8 tygodni. Na ten czas od momentu ogłoszenia wyników przetargu do momentu dostarczenia właściwego zestawu Oferent zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy (skaner 3D z kamerą conajmniej 2Mpix, niebieską barwa światła emitowanego przez projektor, stołem obrotowym, orpogramowaniem do skanowania oraz oprogramowniem pomiarowym odpowiadającym zamawianemu zestawowi, komputerem)

- Płatność nie wcześniej niż 14 dni po otrzymaniu sprzętu i fakturt.

- Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe (przyjazd serwisu) do 24h.

- Ofertę składać powinien przedstawiciel producenta na Polskę

- Oferowany sprzęt musi posiadać serwis w Polsce

- Użyczenie sprzętu tej samej firmy o co najmniej takich samych parametrach technicznych w zastępstwie, w razie naprawy wymagającej zabranie sprzętu do serwisu

- Pełna gwarancja na cały sprzęt 24 miesiące

- W okresie gwarancji zapewnienie bezpłatnych biężacych aktualizacji oprogramowania (max 30 dni po wydaniu aktualizacji).