KINSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 37/DU/Z/14	Data: 21.08.2014r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 5

do postępowania nr 37/DU/Z/14

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 37/DU/Z/14 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza mikroskop konfokalny z możliwością uzyskiwania obrazów z lasera 
i oddzielnie kamery CCD, bez możliwości rejestracji obu obrazów jednocześnie, dodatkowo 
z laserem o długości fali poniżej 406nm pozwalającym uzyskać większą rozdzielczość
skanowanych przedmiotów?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że  ze względu na typ badań wymagane jest, aby była możliwość przedstawienia wyników w formie nałożonych na siebie obrazów (z lasera oraz kamery CCD).

Pytanie nr  2

Czy zamawiający wymaga aby mikroskop oferowany był w układzie odwróconym, czyli rozwiązaniu dedykowanym do metalografii ze względu na dużo mniejsze ograniczenia gabarytowe próbki oraz konieczność dokładnego przygotowania tylko jednej powierzchni preparatu, a nie dwóch jak to ma miejsce w mikroskopach w układzie prostym, gdzie druga powierzchnia powinna być idealnie równoległa dobadanej ze względu na dokładność otrzymywanych pomiarów?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że mikroskop będzie stosowany głównie do próbek innych niż metalograficzne, w których powierzchnia badana nie będzie płaska i przygotowana do metalografii,  jest to wymaganie konieczne - wymaga się aby mikroskop był w układzie prostym.