Załącznik nr1

# Opis techniczny oraz ogólne wymagania do przetargu na mikroskop świetlny

Zestaw powinien składać się z następujących elementów:

- Mikroskop świetlny w układzie prostym wraz z kamerą

- Komputer sterujący mikroskopem

- Oprogramowanie do akwizycji obrazów oraz sterujące mikroskopem świetlnym i stolikiem

- Oprogramowanie pomiarowe oraz do analiz

- Okablowanie oraz osprzęt umożliwiającego podłączenie całego zestawu

Główne elementy tj.: mikroskop, oprogramowanie, kamera, powinny pochodzić od jednego producenta.

Dokładniejsze parametry dla poszczególnych elementów:

- Mikroskop świetlny :

- Oświetlenie do pracy w świetle odbitym typu LED

- Wyposażenie w elementy niezbędne do obserwacji w technikach: jasne pole, ciemne pole, polaryzacja, kontrast Nomarskiego

- Uchwyt rewolwerowy z min. 6 gniazdami dla obiektywów dla jasnego i ciemnego pola

- Uchwyt rewolwerowy umożlwiający automatyczne rozpoznawanie obiektywu i kalibrację układu optycznego

- Korekcja optyczna układu do nieskończoności

- Oś Z powinna mieć możliwość regulacji:

  - Zmotoryzowanej, kodowanej

  - Manualnej

- Oś Z powinna posiadać osobne współosiowe śruby makro oraz mikro do ustawniania ostrości

- Zmotoryzowany oświetlacz do światła odbitego z miejscem na minimum 4 moduły optyczne

- Klawisze wbudowane w statyw do sterowania wyborem techniki obserwacji, oświetleniem (regulacja oświetlenia, ustawienia przesłon polowej i aperturowej).

- wymagane obiektywy w zestawie (1.25x, 5x, 10x, 20x, 50x, 100x) dedykowane do pracy w świetle odbitym (w jasnym i ciemnym polu), w świetle spolaryzowanym i w kontraście Nomarskiego

  - wymagane właściwości poszczególnych obiektywów (apertura numeryczna (NA), odległość pracy (WD)):

    - 1.25x: NA nie gorsza niż 0.04, WD nie mniej niż 11mm

    - 5x: NA nie gorsza niż 0.15, WD nie mniej niż 11mm

    - 10x: NA nie gorsza niż 0.3, WD nie mniej niż 10mm

    - 20x: NA nie gorsza niż 0.45, WD nie mniej niż 3mm

    - 50x: NA nie gorsza niż 0.8, WD nie mniej niż 1.0mm

    - 100x: NA nie gorsza niż 0.9, WD nie mniej niż 0.9mm

- Sterowanie osiami X/Y/Z za pomocą zewnętrznego modułu

- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny we frontowej części statywu z informacjami o wybranej technice obserwacji oraz podstawowymi ustawieniami mikroskopu typu powiększenie, ustawienia intensywności oświetlenia, przesłon polowej i aperturowej

- Wbudowany system automatycznej regulacji poziomu oświetlenia dopasowujący natężenie  światła i ustawienia przesłony polowej i aperturowej do używanego powiększenia oraz techniki obserwacji.

- Wbudowany system przywoływania optymalnych ustawień mikroskopu wraz z wyborem określonej techniki obserwacji

- Możliwość przywołania ustawień mikroskopu (oświetlenie, technika badawcza) na podstawie wcześniej zapisanych zdjęć

- Tubus triokularowy:

  - trzypozycyjny z podziałem światła miedzy okulary i port kamery 100/50/0%

- Okulary o powiększeniu 10x, każdy z wbudowaną regulacją dioptryjną

- Pole widzenia okularu min. 23 mm

- Stolik skaningowy zmotoryzowany z zakresem ruchu 100x100 mm o wysokiej powtarzalności skanowania; dokładność nie gorsza niż +-3µm, powtarzalność nie gorsza niż 1µm

- Pokrowiec antystatyczny

- Kamera cyfrowa:

  - Przetwornik CCD, rozmiar pikseli ≤ (3,4 µm x 3,4 µm,), rozdzielczość co najmniej 2560x1920 pikseli lub proporcjonalna

  - Obraz żywy w rozdzielczości 1280x960 pikseli lub proporcjonalnym z odświeżaniem min 18 klatki/sek

  - Interface elektroniczny: FireWire B

  - Interface optyczny: C-mount

- zasilanie zestawu dostosowane do polskiej sieci elektrycznej.

- Komputer:

- Komputer PC dedykowany do mikroskopu świetlnego o parametrach nie gorszych niż:

  - processor  Quad Core 3,40GHz (Intel Core i7-2600);

  - HD SATA 1TB

  - 4 GB RAM (DDR3 RAM)

  - ATI FirePro V5800 with 1 GB FireWire B

  - Zasilacz 700W

  - Windows 7 Ultimate 64 Bit

- Monitor LCD minimum 22", rozdzielczośc 1680x1050

- Oprogramowanie sterujące:

- Program do akwizycji obrazów z kamer cyfrowych i sterowania mikroskopem zmotoryzowanym we wszystkich osiach X/Y/Z

- Oprogramowanie sterujące umożliwiające sterowanie: oświetleniem, wybór technik obserwacyjnych, ustawienie przysłony pola oraz apertury.

- Obróbka graficzna

  - Jasność

  - Kontrast

  - Gamma

  - Wyostrzanie, zmiękczanie

  - Redukcja szumów

  - Odejmowanie tła

  - Balans bieli

  - Funkcja HDR

- Do zestawu dołączone płyty CD, DVD lub inny nośnik wraz z kopią oprogramowania

- Oprogramowanie pomiarowe:

- Pomiary wielkości geometrycznych na zapisanym obrazie tj:

  - Odległość

  - Długość

  - Powierzchnia

  - Obwód

  - Promień

  - Kąty

  - Liczba wystąpień cechy

- Zarządzanie bazami obrazów – zapisywanie obrazów wraz ze wszystkimi parametrami mikroskopu, wskaźnikami skali i adnotacjami

- Oprogramowanie do automatycznego składania zdjęć w osiach X/Y/Z z modułem wyswietlania i analizy obrazu 3D

- Oprogramowanie do określania wielkości ziarna zgodnie z normami ASTM E112, JIS G 0551/0552, i ISO643:2003

- Oprogramowanie do badania żeliw zgodnie z normami ASTM E247, ISO 945-2 i JIS5502.

- Oprogramowanie do automatycznego pomiaru odwęglenia zgodnie z normą ISO 3887 i ASTM E1077

- Moduł automatycznej analizy dendrytów

- Moduł do automatycznego pomiaru wtrąceń zgodnie z normami: ASTM E45, DIN 50 602 (metoda K i M), JIS G0555, EN10247

- Moduł do automatycznego pomiaru grubości warstw.

- Moduł do automatycznego pomiaru porowatości

- Do zestawu dołączone płyty CD, DVD lub inny nośnik wraz z kopią oprogramowania

- Szkolenie z obsługi zainstalowanego systemu

- Termin realizacji (dostawa sprzętu oraz przeprowadzenie szkolenia),  do 10 tygodni, od daty podpisania umowy.

- Płatność  21 dni,  od daty dostarczenia   faktury wraz z podpisanym przez przedstawicieli Stron protokołem odbioru.

- Użyczenie sprzętu o podobnych parametrach technicznych w zastępstwie, w razie naprawy wymagającej zabranie sprzętu do serwisu lub wyłączenia urządzenia z użytkowania

- Naprawa do 2 tygodni od zgłoszenia

- Reakcja serwisu do 48 godzin od zgłoszenia

- Pełna gwarancja na cały sprzęt co najmniej 24 miesiące, liczone od  daty podpisania protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji zapewnienie bezpłatnych biężacych aktualizacji oprogramowania (max. 30 dni po wydaniu aktualizacji).