Załącznik nr 1

# Opis techniczny detektora WDS do elektronowego mikroskopu skaningowego

- Detektor WDS zoptymalizowany do pracy z niską energią i przyłączanego do mikroskopu elektronowego za pomocą standardowego portu EDS

- Komputera sterującego wraz z oprogramowaniem dostosowanym do obsługi zarówno detektora WDS będącym przedmiotem zamówienia jak i jednocześnie detektora EDS XFlash® 5010 (system Quantax) będącego na wyposażeniu laboratorium

- Okablowanie oraz osprzęt umożliwiający połączenie zestawu

- Zestaw conajmniej 43 standardów do sprawdzania detektora WDS (pozwalających sprawdzać pierwiastki tj.: B, C, N, O, F, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Y, Zr, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ba, La, Hf, Ta, W, Pt, Au, Mg, Pb).

- Szkolenie dla grupy ok. 20 pracowników z obsługi detektora w siedzibie klienta

- Instalację detektora WDS do mikroskopu Zeiss Evo25 będącego na wyposażeniu Instytutu Lotnictwa

Dokładniejsze parametry dla poszczególnych elementów:

- Detektor WDS :

- System ma być zoptymalizowany do pracy z niską energią;

- Spektrometr powinien zawierać wysokoczułą trojstożkową optykę z równolegle prowadzonym  promieniem wiązki;

- Zakres energii: minimalny zakres nie więcej niż 105eV, maksymalny zakres nie mniej niż 3400eV;

- System ma zawierać sześciopozycyjny wielowarstwowy analizator do dyfrakcji;

- WDS powinien mieć dodatkowa optykę w celu poprawy zdolności rozdzielczej >2eV ;

- Wiązka powinna być zawsze wycentrowana na dany kryształ;

- Urządzenie powinno posiadać zaawansowany system optycznego samojustowania;

- WDS  powinien być wyposażony w kontrolowany automatycznie, zintegrowany system proporcjonalnego zliczania przepływu gazu;

- Zawory bramek powinny być zintegrowane i zmotoryzowane;

- System optyczny powinien być wyciągalny;

- System WDS powinien być przyłączony do mikroskopu elektronowego do standardowego portu EDS (wymagane jest, żeby można było zainstalować detektor w mikroskopie Zeiss Evo 25 w standardowych portach).

- Detektor powinien być w pełni kompatybilny z posiadanym systemem EDS Quantax i nie może wpływać negatywnie na działanie posiadanego detektora EDS

- Komputer:

- Komputer powinien być dedykowany do obsługi oprogramowania sterującego i powinien umożliwiać maksymalne wykorzystanie możliwości detektora WDS oraz EDS;

- Monitor LCD minimum 24" o wysokiej rozdzielczości.

- Oprogramowanie sterujące:

- System powinien być w pełni zintegrowany z posiadanym systemem EDS Quantax;

- Sterowanie systemem powinno odbywać się jednym oprogramowaniem dla EDS i WDS opartym na platformie Windows;

- Równoległa możliwość zbierania danych poprzez system EDS i WDS;

- Jeden PC Komputer powinien obsługiwać oba systemy;

- zasilanie zestawu dostosowane do polskiej sieci.

- Termin realizacji dostawy urządzenia do 16 tygodni

- Termin realizacji umowy (dostawa sprzętu oraz przeprowadzenie szkolenia) do 25 tygodni.

- Możliwość użyczenie sprzętu o podobnych parametrach technicznych w zastępstwie, w razie naprawy wymagającej zabranie sprzętu do serwisu lub wyłączenia urządzenia z użytkowania

- Naprawa do 4 tygodni od zgłoszenia (w przypadku konieczności zabrania urządzenia do serwisu)

- Reakcja serwisu do 48 godzin

- Pełna gwarancja na cały sprzęt conajmniej 12 miesiące

- W okresie gwarancji zapewnienie bezpłatnych biężacych aktualizacji oprogramowania (max. 30 dni po wydaniu aktualizacji).