Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowego urządzenia w postaci Różnicowego Kalorymetru Skaningowego (Differential Scanning Calorymetry), który stanowić będzie wyposażenie Centrum Technologii Kompozytowych.

- Wymagania techniczne urządzenia:

  - Maksymalny możliwy zakres temperatur, co najmniej: -175·C – 700 C

  - Kalorymetr wyposażony zamknięty mechaniczny układ chłodzenia pozwalający na pracę w zakresie temperatur od - 90 C do 525 C. Wymagana szybkość chłodzenia przy użyciu w/w układu chłodzenia: liniowe chłodzenie 5 °C/min do –75 °C; schładzanie od 500 °C do temp. pokojowej w nie dłużej niż 7 min

  - Liniowość linii bazowej w zakresie od -50° do 300°C: ≤ 12 µW.

  - Powtarzalność linii bazowej w zakresie od -50°C do 300°C: ≤ 12 µW.

  - Czułość kalorymetryczna: ≤ 0,2µW.

  - Dokładność pomiaru temperatury: ≤0,1 °C.

  - Precyzja pomiaru temperatury: ≤0,01 °C.

  - Precyzja kalorymetryczna: ≤ 0,06%.

  - Powtarzalność kalorymetryczna: ≤ 0,06%.

  - Stosunek wysokości do szerokości połówkowej piku topnienia materiału wzorcowego - indu - nie mniejszy niż 60 mW/C, dla pomiaru 1±0,05 mg indu w atmosferze azotu z prędkością nie mniejszą niż 10C/min, dla danych uzyskanych bezpośrednio z przyrządu bez jakichkolwiek korekcji, dekonwolucji sygnału, i elektronicznego polepszania.

  - Zakres dynamiczny pomiaru przepływu ciepła: ±500mW.

  - Wbudowane w aparat 2 masowe kontrolery przepływu gazów przedmuchujących z automatycznym, programowalnym przełączaniem gazów przedmuchujących, z cyfrowym ustawieniem przepływu gazu z poziomu oprogramowania.

  - Aparat wyposażony w modulowane analizy DSC (MDSC), z sinusoidalną modulacją prędkości ogrzewania z poziomu oprogramowania o programowalnym okresie (od 10 do 200 s) i amplitudzie  (± 0.01 do 3 °C). W celu śledzenia sygnałów na bieżąco dekonwolucja sygnałów musi być wykonywana w czasie rzeczywistym.

  - Aparat wyposażony w nie mniej niż 45- pozycyjny autosampler z karuzelą obejmującą, co najmniej 5 dodatkowych pozycji na naczynka referencyjne, wyposażony w sensor optyczny zapewniający precyzyjne umieszczanie naczynek w celi pomiarowej.

- Wymagane normy i BHP

  - Prasa powinna posiadać certyfikat zgodności CE lub równoważny,

  - Do prasy powinna być dołączona instrukcja obsługi w języku polskim.

- Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 15 tygodni (105 dni) od dnia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego (wliczając w to instalację urządzenia i przeszkolenie pracowników).

- Gwarancja

  - Wymagany minimalny okres pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia – 24 miesiące (2 lata) od daty podpisania protokołu odbioru.

  - W przypadku awarii, czas naprawy urządzenia nie powinien przekroczyć 72h roboczych od dnia zgłoszenia serwisowi usterki (nie uwzględniając czasu potrzebnego na zamówienie i dostarczenie części zamiennych), z zastrzeżeniem, że termin przystąpienia do wykonania naprawy nastąpi do 48 h od momentu zgłoszenia usterki,

  - W przypadku gdy czas naprawy przekroczy termin 7 dni Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu sprzętu na czas naprawy o nie gorszych parametrach niż te określone w opisie przedmiotu zamówienia lub części zamiennych umożliwiających użytkowanie sprzętu.

  - Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancji do dokonywania przeglądów konserwacyjnych raz do roku w ustalonym przez Strony terminie.

- Szkolenia

Przedmiot umowy obejmuje przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla trzech (3) pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie ma się odbyć na terenie Instytutu Lotnictwa w miejscu instalacji prasy, na zainstalowanym urządzeniu, w terminie ustalonym przez Strony. Szkolenie ma mieć charakter teoretyczny i praktyczny. Szkolenie powinno obejmować:

  - Szkolenie z teorii i użytkowania sprzętu

  - Przygotowania próbek do badań

  - Obsługa w zakresie oprogramowania do analizy danych